## Sheet1
徐闻县慢性病防治站传染病综合病区建设项目医疗设备采购 需求调查响应表（二）
序号 | 产品名称 | 基本要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 制造商名称 | 是否国产 | 型号规格 | 响应参数 | 质保期（年） | 单价（元） | 总价（元） | 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、配套设备、耗材等后续采购及服务 | 同类采购项目近3年成交信息（须提供项目名称、业主单位名称及成交金额） | 响应供应商名称 | 备注
1 | 数字化X 线摄影系统（双板DR） | 主要功能或目标： 用途：供医院对人体头部、胸部、腹部、腰椎、四肢等部位进行卧位、正位、侧位的数字摄影，透视。 1、高频高压发生器：输出功率≥65kW ； 2、动态平板探测器结构：非晶硅整版结构； 3、X射线管组件：知名品牌； 4、摄影床：床面采用无边框设计，便于病人上下床，且床体四个角为R弧度角，非直角； 5、床面板承重≥200kg； 6、x射线管头支撑装置自转范围≥360°； 7、限束器手动调节为按键式，非手动双旋钮控制视野大小，具备一健控制的功能； 8、系统管理功能：工作站信息，用户管理，急诊注册设置，信息统计，探测器校正等； 9、需配图像采集工作站及图像工作站软件； | 1 | 台 | 145 | 145
2 | 数字化 X 线摄影系统（移动DR） | 主要功能或目标： 适用于全院床旁、急诊抢救、手术室、隔离病房等场景，完成胸部、四肢、头颅、腹部等卧位 / 坐位 / 立位数字化摄影；符合放射防护与影像质量标准。 1、高频高压发生器：输出功率≥45kW； 2、平板探测器类型：非晶硅平板探测器，； 3、平板尺寸≥430mm×430mm； 4、立柱旋转范围≥±180°； 5、机械结构：X射线管组件可绕伸缩臂轴线旋转≥±90º； 6、性能要求：采用电动助力+双轮双驱设计，移动快速，行进自然平稳； 7、采用17*17英寸无线大平板，图像视野宽阔，摆位方便； 8、采用双电源供电系统，保证了拍片和电动助力的高效； 9、具备储能技术，充电速度快，使用寿命长，维护成本低； | 1 | 台 | 120 | 120
3 | 彩色多普勒超声诊断仪01 | 主要功能或目标： 主要用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。 1、高分辨率LED液晶显示器≥23英寸，自由臂设计，可以上下左右俯仰调整。 2、空间复合成像技术：支持梯形成像； 3、宽景成像； 4、斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头； 5、弹性成像及定量分析技术； 6、解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图； 7、支持主机一体化耦合剂加热装置，在低温下加热超声耦合剂； 8、激活探头接口≥4个； 9、超声系统最大探查深度≥38cm； 10、心功能测量与分析； 11、多普勒血流测量与计算； 12、泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量； 13、血管内中膜厚度自动测量； 14、配置四把探头：腹部探头、线阵宽频探头、相控阵探头、腔内探头 ； | 1 | 台 | 155 | 155
4 | 彩色多普勒超声诊断仪02 | 主要功能或目标： 主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 1、主机成像系统：高分辨率液晶显示器≥23英寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 2、操作面板具备液晶触摸屏； 3、主机操作面板一体化耦合剂加热装置； 4、探头接口≥4个，全激活、相互通用； 5、彩色多普勒成像技术； 6、解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像； 7、斑点噪声抑制成像； 8、自动血流跟踪技术； 9、支持超声远程会诊系统； 10、心功能自动测量软件； 11、弹性成像技术； 12、剪切波弹性成像技术； 13、配置探头4把：腹部凸阵探头；心脏探头；线阵探头；腔内探头； | 1 | 台 | 145 | 145
5 | x射线计算机体层摄影设备（CT） | 主要功能或目标： 满足全身各部位常规平扫、增强扫描、血管成像、低剂量肺筛查、三维重建、骨科/急诊等临床诊断需求；具备低剂量、快速扫描、高清成像、能量成像、智能后处理能力，符合国家影像质量与辐射安全标准。 1、探测器：物理排数≥64 排； 2、单圈扫描最大层数≥128 层； 3、高压发生器最大功率：≥70KW； 4、扫描床最大水平移动范围：≥170cm； 5、扫描床最大承重：≥220KG； 6、3D摄像采集系统； 7、螺旋连续扫描最大时间：≥110s； 8、临床应用软件：3D、多平面重建、曲面重建； 9、血管造影技术、尿路造影技术、肝脏扫描技术； 10、仿真内窥镜功能、血管分析功能、肺结节软件分析； 11、去伪影技术、心脏成像功能、自动语音功能、视觉引导功能； 12、AI深度学习重建技术； 13、需求配置配套设备：1、心电监护仪1套；2、后处理工作站1套；3、铅衣3套；4、图文报告工作站1套；5、4M医用显示器1套；6、高压注射器1套； | 1 | 台 | 560 | 560
6 | 彩色超声多普勒超声诊断仪（便携式）03 | 主要功能或目标： 适用于全身多部位超声检查，包括腹部、妇产、心脏、浅表器官、血管、肌骨、介入引导等；具备便携轻便、高清成像、全模式多普勒、智能分析、无线联网、长续航能力，符合医用超声设备质量与安全标准。 1、显示器≥15英寸高分辨率LED； 2、彩色多普勒模式； 3、连续多普勒模式； 4、组织谐波成像模式； 5、多角度空间复合成像技术； 6、斑点噪声抑制成像； 7、回波增强技术，提高心脏图像质量； 8、最大显示深度:≥38cm； 9、心脏功能专用测量软件包； 10、急重诊应用测量软件包； 11、配置三把探头：腹部探头、线阵探头、相控阵探头； | 1 | 台 | 50 | 50
7 | 十二导心电图机 | 主要功能或目标： 用于人体标准12导联心电信号同步采集、显示、自动分析、打印与存储；支持心律失常分析、起搏检测、基线稳定、抗干扰滤波；满足临床快速出报告、急诊筛查、体检建档等需求，符合国家心电设备安全与质量标准。 1、内置可充电锂电池，连续工作时间不少于500份自动报告； 2、≥12英寸彩色液晶屏； 3、内置存储器支持存储1200份心电图报告，支持同屏显示10秒12导同步心电波形； 4、内置热敏式点阵打印机，能打印于A4和热敏纸； 5、具有起搏检测功能； 6、支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息； | 4 | 台 | 3.5 | 14
8 | 多参数监护仪 | 主要功能或目标： 具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能 1、便携一体式监护仪,≥12英寸彩色液晶触摸屏； 2、配锂电池，工作时间≥4小时； 3、配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿； 4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； 5、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况。； 6、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿； 7、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪； | 40 | 台 | 1.6 | 64
9 | 中央监护系统 | 主要功能或目标： 用于实时监控患者的生命体征，为医生提供数据参考。中央监护系统是一种医疗设备，用于监测和显示多个患者的生命体征数据，如心率、血压、呼吸等。它具有高度集成、实时监测、数据管理和多种类型等特点。 1、中央站支持病人集中管理，可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量； 2、中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式； 3、显示器尺寸应不小于21英寸，单个显示屏可显示不少于36个病人的数据； 4、多床区域可进行颜色标记，实现分组显示； 5、支持远程浏览软件支持查看病人的实时数据； 6、数据断网至少保证断网48小时内，数据不会丢失； | 2 | 台 | 8 | 16
10 | 除颤监护仪 | 主要功能或目标： 具备手动除颤、自动除颤（AED）、心电监护、血氧饱和度监护功能。 1、彩色电容触摸屏, 可显示≥5通道监护参数波形； 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 3、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换； 4、开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用； 5、配1块外置智能锂电池； 6、需具备优异的抗跌落性能，可承受跌落冲击； | 7 | 台 | 6.5 | 45.5
11 | 无创呼吸机 | 主要功能或目标： 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机； 1、彩色触摸控制屏幕≥12英寸； 2、屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示； 3、内置后备可充电电池； 4、需具有无创通气模式； 5、具有自动插管阻力补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； 6、提供直流（12V）和交流两种供电方式 ； 7、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； | 5 | 台 | 16.5 | 82.5
12 | 有创无创一体呼吸机 | 主要功能或目标： 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机 1、彩色触摸控制屏幕≥12英寸； 2、屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示； 3、内置后备可充电电池； 4、具有有创通气模式、无创通气模式； 5、具有自动插管阻力补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 6、提供直流（12V）和交流两种供电方式； 7、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； | 2 | 台 | 18.5 | 37
13 | 注射泵 | 主要功能或目标： 用于静脉药物精准微量输注，适配重症患者、术后患者、儿科患者、慢病患者的镇静药、升压药、化疗药、胰岛素、营养液等高精度匀速给药场景，解决人工推注药量不均、速度不稳、给药风险高的问题，保障临床用药安全，提升精细化诊疗水平。 1、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 2、注射器安装后，推杆也可自动感应制动，防止药液误推； 3、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上； 4、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 5、具备阻塞前预警提示功能； | 30 | 台 | 0.6 | 18
14 | 心肺复苏仪 | 主要功能或目标： 用于急诊抢救、院前急救、ICU 心脏骤停患者标准化机械胸外按压，替代人工按压，保证按压深度、频率稳定，提升心肺复苏抢救成功率；适配病房、急救转运床、救护车多场景使用。 1、按压频率：100-120次/分钟，误差≤±1次/分钟，支持连续可调； 2、按压深度：3-6厘米，误差≤±0.2厘米； 3、按压/释放比：50%，误差±5%； 4、可无线实时传输CPR数据； 5、单块电池供电时间：≥60分钟； 6、外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压； | 2 | 台 | 12 | 24
15 | 救护车 | 主要功能和目标： 用于急救、慢病急危重症患者转运、突发并发症应急救治及跨区域转诊接送工作，适配高血压急症、重症糖尿病、心脑血管慢病突发意外等危重病人的现场紧急处置与安全转运。车辆配备标准化急救监护设施，可在转运途中持续开展生命体征监测、应急供氧、创伤处置、急救给药等救治操作，公共卫生应急处置及医疗物资转运等工作； 车辆技术参数： 1、整车尺寸（mm）: 长：≥5300 宽：≥1980 高：≥2400； 2、轴距 （mm）： ≥3300； 3、悬挂系统： 前悬麦弗逊独立悬/后悬钢板弹簧非独立悬； 4、燃油种类: 柴油； 5、发动机： 知名品牌； 6、工作方式: 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷； 7、排量（L） : ≥1.997； 8、额定载客（含驾驶员）： 5-9 人； 9、增配：倒车雷达/影像，遥控钥匙，中控锁，多功能方向盘，PATS电子防盗系统，定速巡航等 丰富配置； 车内配置： 警灯、爆闪、贴膜；电路系统；医疗舱布局；氧气系统；自动上车担架、顶部固定扶手，输液挂架；呼吸机； | 1 | 辆 | 39 | 39
16 | 病床 | 主要功能或目标： 供患者住院治疗、护理、康复使用；具备床头、床尾双摇升降功能，可实现背部起卧、腿部屈膝调节，满足卧床患者体位变换需求。 1、背部调节； 2、腿部调节； 3、床体可载重≥240kg，背板动态载重≥170kg； 4、配杂物架1个，用于收纳； 5、床头柜：配置隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽； 6、床垫：50mm高密度海棉+环保椰棕+防水布套； 7、属于绿色健康环保产品； | 100 | 张 | 0.36 | 36
17 | 抢救床 | 主要功能或目标： 适用于急诊抢救、病房转运、手术室 / ICU / 检查科转运对接；具备体位可调、移动灵活、承重稳定、安全防护、易清洁消毒等特点， 1、护栏为升降护栏，坚实美观； 2、背部升降由气压弹簧控制，角度可调； 3、承重：静载荷（均布）≥250kg，安全工作载荷≥135kg； 4、配一张抑菌防水牛津布床垫以及不锈钢输液架一根； | 5 | 张 | 0.8 | 4
18 | 污物接收车 | 主要功能或目标： 适用于各科室、病房、手术室、医技科室污物 / 医疗废物分类收集、密闭转运、暂存交接；具备全密闭、防泄漏、易清洁消毒、耐腐蚀、移动静音、分类收纳等特点，符合医疗废物管理规范与院感防控标准，满足院内闭环转运要求。 1、采用优质进口不锈钢材料制做而成； 2、配超大容量污物袋一个，具有防水功能； 3、底层焊接托架，便于放重量大的污物，另外可以连接框架； 4．底部采用静音防缠绕载重脚轮，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，带自刹车装置； 5、标准配置：静音脚轮1套，污物袋1个； | 6 | 辆 | 0.3 | 1.8
19 | 轮椅 | 主要功能或目标： 适用于院内患者转运、检查护送、门诊便民使用；要求轻便折叠、推行顺畅、安全稳固、易清洁消毒、耐用防锈，适合高频次、长周期临床使用。 1、产品为可折叠，手动四轮轮椅， 2、前轮为高品质实心橡胶轮胎：后轮为实心轮胎； 3、产品为铝合金材料，座椅及靠背为软座、软靠背，固定扶手，固定式支脚，脚踏板高度可调； | 6 | 张 | 0.18 | 1.08
20 | 电子支气管镜 | 主要功能或目标： 用于临床气道检查、活检、介入治疗、术中气道监护，高清成像提升诊断精度，多设备互联简化手术操作，长效设备与全套配套降低科室使用成本，符合院感消毒规范。 1、成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； 2、采用高清CMOS镜头； 3、插入管具备预弯曲功能； 4、搭配图像处理器，可以实现按键自定义功能； 5、内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察； 6、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； 7、洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 8、搭载高清触摸显示屏，呈现高清画质； 9、内置高性能图像处理功能，支持拍照、录像、冻结、缩放、截屏、录屏、画面轮廓选择、显示模式切换等； 10、具备独立的可视气管插管、可视喉镜航空接口，接入气道视频数据信息； 11、具有图像缩放功能，在多分屏的情况下，双击画面可以实现全屏放大/缩小功能； | 1 | 个 | 32 | 32
21 | 洗胃机 | 主要功能或目标： 实现洗胃的自动化。可供医疗单位作食物中毒及手术前洗胃使用。 1、采用微电脑控制，实现洗胃的自动化； 2、液晶显示屏实时显示洗胃压力、洗胃状态和洗胃次数； 3、大通径管路进出，确保不会堵塞； 4、采用正负压膜片泵驱动，液量自动平衡，独特防堵设计，双安全保护功能； 5．采用进口压力传感器作为压力反馈控制系统； | 1 | 台 | 1 | 1
22 | 肺功能仪 | 主要功能或目标： 适用于医疗机构对被测者进行肺活量、用力肺活量、每分钟最大通气量和每分钟静息通气量的测试。 1、肺功能检测模式必须包括VC（肺活量）、MVV（最大通气量）、MV（静息通气量）、FVC（用力肺活量） 2、容量检测范围：(0～10)L,误差不大于±3%或者±0.05L； 3、手柄可与机身分离，可浸泡消毒，消毒彻底方便； 4、主机屏幕为电容触摸屏尺寸不小于8寸； 5、内嵌热敏打印机可打印全部测试数据及曲线，方便外出携带使用； 6、流量检测范围：(0～14)L/s； | 1 | 台 | 8 | 8
23 | 脑电图 | 主要功能或目标： 具有常规脑电图、脑电地形图等功能。 1、通道配置：常规16通道； 2、语言要求：全中文界面； 3、打印：波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告； 4、时间间隔：1s； 5、时间常数：0.1s； 6、功率谱幅度：误差不超过±10%； | 1 | 个 | 2.8 | 2.8
24 | 胸腔振荡排痰仪 | 主要功能或目标： 通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。 1、结构及组成：由主机、充气气囊（排痰背心）、导气软管组成； 2、屏幕规格高清屏幕，全中文，触摸按键； 3、治疗模式：手动模式，自动模式； 4、操作模式：分为儿童模式，成人模式，老人模式，重症模式，手动模式，自定义模式； 5、压力安全有效范围及输出准确性：最小压力0.2mmHg，误差0.8mmHg，中间压力 19.6mmHg，误差0.4mmHg，最大压力39.8mmHg，误差0.2mmHg； 6、双重电源保护功能； 7、充气背心具备腹部防振动结构； 8、配设备专用台车，设备固定在台车上共同使用； | 1 | 台 | 3 | 3
25 | 治疗车 | 主要功能或目标： 移动护理工作站，运送，操作中常用药品与护理用品。 1、主要由钢ABS工程塑料与冷钢结构组成； 2、台面：ABS面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏； 3、正面：配置有并列两中抽屉，抽屉为ABS材料；下部一只ABS旋转式污物桶方便分类存放垃圾； 4、左侧：两个不锈钢挂钩； 5、底部：车体四周安装有防撞装置；4寸豪华万向静音轮，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 20 | 辆 | 0.25 | 5
26 | 急救车 | 主要功能或目标： 移动应急抢救工作站，专门用于突发心跳吸骤停过敏性休克，把抢救所需药品，器械，耗材一次性推到患者床旁使用 1、主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，塑钢四柱承重； 2、推车正面：带有可折叠中控锁，配5层抽屉； 3、配有除颤平台、隐藏式副工作台、杂物盒； 4、配有可伸缩不锈钢输液支架、一个网篮内置2L锐器盒、2个ABS污物桶； 5、配有活动插线板； 6、防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活； | 4 | 辆 | 0.4 | 1.6
27 | 超声雾化机 | 主要功能或目标： 适用于成人、儿童雾化吸入治疗，具备雾粒细腻、出雾均匀、噪音低、操作简便、安全稳定等特点，满足病房、门诊、急诊、家庭化护理等场景使用，符合医用雾化器相关安全与质量标准。 1.触摸控制，快接湿化瓶； 2.把手设计，移动方便； 3.LED数码显示； 4.制氧雾化一体，氧浓度显示； 5.九层高效过滤六大报警功能； 6.氧气浓度≥93±3%； | 5 | 台 | 0.4 | 2
28 | 电子血压计（充电式） | 主要功能或目标： 用于成人/儿童上臂式血压测量；内置可充电锂电池，续航长、免频繁换电池；测量准确、操作简单、数据稳定；适合临床长期高频使用，符合医用血压计安全与质量标准。 1.语音播报； 2.锂电池续航，充满一次电可满足250次±测量； 3.20组记忆查询，不规则脉搏提示，袖带自检； 4.测量方法：示波测定法； 5.脉率测量范围：（0~300）mmhg(0.0~40.0)kpa； | 20 | 个 | 0.3 | 6
29 | 超声波身高体重测量仪 | 主要功能或目标： 超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高，外观豪华上档次，自动语音播报功能。 1、超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高； 2、自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围； 3、身高测量方式,采用超声波传感器； 4、测高范围,20-210cm； 5、称重范围,2-500kg； 6、双液晶屏显示,采用两个高清液晶屏显示； 7、测量速度,快速测量600次/小时； | 3 | 台 | 0.5 | 1.5
30 | 电动吸引器 | 主要功能或目标： 适用于成人/儿童负压吸引、痰液清除、伤口引流、手术室/急诊/房床旁使用；具备负压可调、运行稳定、低噪音、防倒吸、安全可靠。 1.电机功率:120VA； 2.抽气速率：>20L/min； 3.极限负压值：>0.08Mpa； 4.负压调节范围：0.02Mpa至极限负压值； 5.吸引泵：活塞泵； | 1 | 台 | 0.25 | 0.25
31 | 生物显微镜 | 主要功能或目标： 用于开展各类生物样本显微观测与筛查工作，主要用于血细胞、尿液沉渣、粪便虫卵、微生物及细胞形态等显微检查，有效保障观测结果清晰准确，规避人为观测偏差，满足实验室标准化运行及慢病防控科研的质量控制规范要求。 1、独特CFI无限远光学系统。能够更好的消除色差、球差； 2、目镜、物镜互换性好，可使观察效果达到最佳； 3、目镜筒：铰链式双目，倾角30°，内置棱镜式，瞳距调节47～75mm，目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转； 4、根据操作者的感觉舒适度调整眼点高低位置，镜筒带上下位置，上位可将眼点调整最高34mm以获得最舒适的观察高度； 5、目镜：E1-CFI 10×/20 mm，高眼点大视场补偿目镜，当戴眼镜者使用时无需取下眼镜就可观察； | 2 | 台 | 3 | 6
32 | 数显梅毒振荡器 | 主要功能或目标： 用于开展梅毒RPR、TRUST等血清学筛查试验的标准化水平振荡混匀工作，通过数显精准控速、定时运行，保障抗原抗体反应条件稳定均一，保障检测数据精准可靠，满足实验室标准化运行及慢病防控科研的质量控制规范要求。 1、速度范围：100-500rpm； 2、时间设置范围：1min-99h59min； 3、最大载重量7.5kg、双LCD屏显示速度和时间； | 1 | 台 | 1.2 | 1.2
33 | 全自动生化分析仪 | 主要功能或目标： 用于对肝功能、肾功能、血糖血脂、心肌酶、电解质等生化指标进行自动化批量精准检测，适配心脑血管疾病、糖尿病、肝肾疾病等各类慢性病筛查、日常随访监测及并发症辅助检测工作，有效保障检测数据精准可靠，助力慢病病情研判、风险预警与干预疗效评估，满足实验室标准化运行及慢病防控科研的质量控制规范要求。 1、分析方法终点法、速率法、固定时间法（两点速率法）； 2、检测速度纯生化恒速：1000Ts/h ； 3、ISE模块速度：300Ts/h； 4、生化+ISE速度≥1300Ts/h，分析项目同时在线分析项目≥100个比色项目； 5、急诊功能； 6、反应杯≥150个可重复使用的石英玻璃反应杯或硬质塑料反应杯； 7、搅拌系统独立搅拌棒，采用纳米涂层技术，高精度抛光； 9、报告自动审核，支持自定义及各种打印报告单格式模板，试剂/样本在线不停机装载； 10、具有原厂同品牌试剂、质控、校准及耗材； 11、耗水量≤30升/小时； | 1 | 台 | 50 | 50
34 | 全自动化学发光分析仪 | 主要功能或目标： 用于对各类激素、肿瘤标志物、心肌标志物、传染病及免疫相关指标进行全自动精准定量检测，适配内分泌慢病、心血管慢病、肿瘤高危筛查及各类慢性病并发症筛查、日常随访监测及辅助检测工作，有效保障检测数据精准可靠、重复性强，助力慢病病情研判、风险预警与干预疗效评估，满足实验室标准化运行及慢病防控科研的质量控制规范要求。 1、显示屏21.5寸； 2、检测速度最高300T/小时； 3、反应杯存储量1200；反应杯容积1mL； 4、样本检测类型血清、血浆、脑脊液； 5、试剂混匀方式支持磁分离试剂的旋转混匀； 6、冷藏在机封闭冷藏 2-8℃； 7、针垂直防撞功能； 8、凝块探测功能； | 1 | 台 | 28 | 28
35 | 血球分析仪 | 主要功能或目标：用于血液样本白细胞、红细胞、血小板、血红蛋白等血常规指标进行自动化快速检测分析，适配各类慢性疾病、炎症感染、贫血及血液相关并发症筛查、日常随访监测及辅助检测工作； 1、激光散射比浊法检测CRP/SAA； 2、具有阻抗检测通道，激光散射通道，HGB检测通道； 3、测速：血常规80T/H；血常规+CRP 40T/H；血常规+SAA 32T/H；血常规+CRP+SAA 28T/H； 4、报告参数：36项血细胞报告参数； 5、两群异常细胞的检测功能； 6、模式选择：自动全血、开放全血、开放微量全血、开放预稀释； 7、测量模式:可提供≥8种测量模式，“血常规、CRP、SAA”任意组合检测； 8、样本类型：全血，微量全血，预稀释血； | 1 | 台 | 20 | 20
36 | 尿液分析仪 | 主要功能或目标：用于对尿液样本尿蛋白、尿糖、胆红素、酸碱度、隐血等常规理化指标进行自动化快速检测分析，适配糖尿病、高血压、慢性肾病等慢性病泌尿系统并发症筛查、满足实验室标准化运行及慢病防控科研的质量控制规范要求。 1、检测原理：比色分析法 ； 2、配套全密封尿液标本采集器，标本运送过程全程密闭，可气动传送，标本上机后直接闭盖穿刺取样，保证生物安全性； 3、检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源； 4、检测速度：≥240标本/小时； 5、质控功能：具备原厂配套的通过CFDA 认证的阴、阳性质控品； 6、数据存储：≥100万个结果 7、试纸条容量：200条； | 1 | 台 | 20 | 20
37 | 尿沉渣仪 | 主要功能或目标：用于对尿液样本中有形成分进行自动化检测分析，精准识别红细胞、白细胞、管型、结晶、细菌等尿沉渣指标，适配糖尿病、高血压、肾病等慢性病泌尿系统并发症筛查、满足实验室标准化运行及慢病防控科研的质量控制规范要求。 1、阴性过筛技术：低倍镜下对标本进行全视野扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛，提高检测效率； 2、显微镜：具备10X及40X的高低倍双物镜细胞图库； 3、具备典型细胞图库，指导检验人员审核与发放检验报告； 4、集中审核功能； 5、质控功能：具备原厂配套有形成分质控品； 6、校准功能：具备原厂配套的校准品； 7、报告方式：可选择国际通用定量单位、半定量或定性方式，提供实景图及红细胞形态学分析图，图文并茂； | 1 | 台 | 20 | 20
38 | 粪便分析仪 | 主要功能或目标：用于对人体粪便样本进行常规理化及微生物相关指标检测，精准筛查消化道炎症、感染、出血及消化功能异常等问题，适配胃肠慢性疾病、代谢性慢病相关消化道并发症筛查。 1、智能搅拌控制技术：避免病理成分破坏，得到最佳处理样本悬液； 2、智能采图技术：防止有形成分漏检； 3、送样装置：轨道式送样，可批处理标本； 4、一次性使用粪便采集器：取样勺多触点设计，方便病人多点取样； 5、双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分； 6、检测卡装载：采用“子弹夹式”设计，即插即用，可不停机加载，支持单联卡和双联卡，一次可检测1-10个不同项目； 7、智能视域调节：获取最佳视觉环境，提高图片清晰度； | 1 | 台 | 20 | 20
39 | 电解质分析仪 | 主要功能或目标：用于快速检测人体血液钾、钠、氯、钙等电解质指标，精准评估慢病患者机体水电解质及酸碱平衡代谢状态，适配糖尿病、肾病、心血管疾病等慢性病并发症筛查。 1、测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、TCO2、AG； 2、适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； 3、测量技术：离子选择电极法； 4、进样系统具有液面探测功能，无需分装样本，原始管可直接上机 检测，并兼容生化杯等模式； 5、全自动进样盘设有28个测试位,样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态； 6、仪器自动化程度高，具有自检功能，自动单点、两点定标，自动快速冲洗系统，自动显示打印结果； | 1 | 台 | 7 | 7
40 | 血气分析仪 | 主要功能或目标：用于快速检测血液血气、酸碱及电解质相关指标，精准评估慢病患者机体氧合状态、酸碱平衡与循环代谢情况，适配呼吸系统慢病、重症慢病并发症筛查。 1、测量参数 : PH、PCO2、PO2、K、Na、Cl、Ca、Hct、Lac、Glu。 2、月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达30天或更长，不限制测试次数，并可单独更换和使用； 3、支持多种项目组合，自定义选择测试项目，支持动静脉血气组合测试，输出参数； 4、内置不间断电源，断电后满足120分钟以上的待机时间； 5、内置视频教学和操作导航，并配有语音； 6、支持远程诊断功能； | 1 | 台 | 10 | 10
41 | 纯水机与超纯水机 | 主要功能或目标：用于制备标准实验纯水与超纯水，为各类慢病筛查检测、免疫实验、试剂配制、仪器清洗、样本预处理提供合规优质实验用水，有效规避水质杂质造成的实验误差，保障各类检验、科研实验数据精准稳定，满足实验室标准化运行与质量控制规范要求。 1、出水水质:两种出水水质，RO水电导率≤5μS/cm@25℃； 2、电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃ 水质标准优于中国国家实验室用水（GB/T6682-2008）三级水标准； 3、优于一般蒸馏水UP超纯水电导率≤0.2μs/cm@25℃，电阻率5-15MΩ.cm@25℃微粒子/颗粒物（大于0.05μm）含量：＜1/ml微生物/菌落数含量：＜1cfu/ml热源含量：＜0.01Eu/ml 总有机碳量TOC：＜30pp ； 4、≥500L 储水桶； | 1 | 台 | 10 | 10
42 | 医用冷藏箱 | 主要功能或目标： 用于恒温储存各类检测试剂、质控品、校准品、生物样本及实验耗材，提供稳定合规的低温储存环境，有效避免试剂变质、样本失效，保障慢病筛查、随访检测、免疫实验及相关科研项目的样本与试剂质量稳定。 1、立式对开门设计，有效容积≥761L； 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；风冷设计，设定温度默认5℃，温度均匀度±1.5℃； 3、风冷设计，设定温度默认5℃，温度均匀度±1.5℃； 4、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露； 5、配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； | 4 | 台 | 2.5 | 10
43 | 全自动酶免工作站 | 主要功能或目标： 用于开展全自动酶联免疫检测工作，可独立完成样本加样、试剂添加、恒温孵育、自动洗板、结果读取及数据输出全流程自动化操作，主要应用于慢性病免疫指标、炎症相关指标、慢病相关感染筛查等检测项目，有效减少人工操作误差，提升大批量样本检测效率与实验结果稳定性。 1.全自动完成 ELISA 实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、读数； 2、开放型试剂，适用于绝大多余 ELISA 方法学试剂； 3、分配速度：标本连续分配速度≤3 分钟/96 孔板（4 通道 1000ul 加样针）； 4、试剂连续分配速度≤1 分钟 10 秒/96 孔板（4 通道 1000ul 加样针）； 5、配备全智能压力感应式机械抓手，用于深孔板、遮光板的抓取和放置，编码器实时检测抓板位置和状态，防止掉板； 6、工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做； 7、中文操作系统，能和血站管理系统或者医院 LIS/HIS系统连接，实现双向通讯； 8、可实现同一批上机标本每个标本检测项目自定义，可实现双孔复查； 9、有断点保护，可以从实验的任意步骤开始运行实验； 10、可以块化操作，具备智能运行保障功能，故障模块不影响正常运行； | 1 | 台 | 60 | 60
44 | 酶标仪 | 主要功能或目标：用于酶联免疫实验终点吸光度检测与数据分析，配套洗板机开展慢病相关免疫指标、感染炎症指标及筛查项目检测，自动读取微孔板实验数据、精准判定检测结果，有效规避人工读数误差，保障实验数据重复性与准确性，满足本中心慢性病筛查、患者随访监测、健康体检及相关科研实验标准化质量控制需求。 1、测量通道：垂直8光路通道； 2、测板类型：96 孔微孔板、板条； 3、光源：12V20W 卤素灯，寿命≥2000h； 4、波长范围：400 ~ 750nm滤光片：标配 405 、450 、492 、630nm ； 5、标准滤光片；滤光盘支持装载 10 片滤光片； 6、振板功能：振板强度5级可选，振板时间0 ~255s可调，误差±2s； 7、中/英文软件； | 3 | 台 | 6 | 18
45 | 洗板机 | 主要功能或目标：用于酶免检测实验中微孔板自动化清洗、废液洗脱及板孔烘干处理，适配慢性病筛查、传染病辅助检测、慢病免疫指标监测等实验工作，可彻底清除板内残留废液与未结合反应物，减少非特异性反应干扰，降低人工操作误差，保障酶联免疫检测结果精准稳定、重复性好。 1、清洗头: 整体式洗板头，96针单条可控； 2、清洗次数: 1-999次可调； 3、清洗条数: 整板或1- 12条可任意组合，触屏控制并指示； 4、清洗方式: 三种； 5、微孔板板型:四种，平底、U 底、V 底（96 孔板）； 6、屏幕显示: 触摸显示屏，具备 IAP 功能，可在线升级； | 2 | 台 | 5 | 10
46 | 特定蛋白分析仪 | 主要功能或目标：用于开展慢性病筛查、慢病患者病情监测、并发症评估及健康随访检测工作，对样本中C反应蛋白、降钙素原、免疫球蛋白、微量白蛋白等特定蛋白指标进行精准定量检测， 1、微量末梢血：CRP+SAA联合检测用血量≤15ul； 2、支持多模块灵活组合； 3、方法学原理：采用免疫散射比浊法； 4、检测速度：≥200测试/小时； | 1 | 台 | 10 | 10
47 | 普通振荡器 | 主要功能或目标：用于各类检测样本、试剂的标准化振荡混匀与预处理工作，适配慢性病筛查、慢病随访检测、并发症辅助检测等各类实验前处理需求，保障样本与试剂充分混匀、反应体系均匀稳定，有效降低实验操作误差。 1、通过简单的压力安装配件，稳定性更高，3000rpm无滑脱或飞溅； 2、采用直流无刷电机，高稳定性，免维护； 3、稳固的底座设计和吸盘脚，确保设备在运行中不移位，保障安全； | 2 | 台 | 0.46 | 0.92
48 | 血液细菌培养仪 | 主要功能或目标：用于对血液样本进行细菌、真菌微生物培养与监测，适配慢病患者合并血流感染、不明原因发热及各类继发性感染的筛查与辅助检测工作，可实时监测微生物生长状态，精准判定感染情况。 1、标本位单机检测瓶位≥120个，后期可拓展至350瓶位以上； 2、样本类型可检测临床血液、体液标本、痰液标本等； 3、标本采集培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血 ； 4、厌氧瓶性能树脂厌氧瓶厌氧性能优异； 5、树脂厌氧瓶肉汤含量≥40ml； 6、严格需氧菌在厌氧瓶不生长，血培养瓶临床使用便捷，无需单个密封包装； | 1 | 台 | 18 | 18
49 | 微生物鉴定药敏分析仪 | 主要功能或目标：用于对临床常见细菌、真菌等微生物进行菌种鉴定及药物敏感性分析，适配慢病患者合并各类感染性并发症的病原筛查、感染溯源及临床用药指导等辅助检测工作，精准明确致病菌种类与耐药特征。 1、仪器通量：具有64个孵育位； 2、包含5种药敏板卡，能够检测革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性菌（肠杆菌、非发酵菌）、真菌（酵母菌、丝状真菌、隐球菌）； 3、对β溶血链球菌、草绿色链球菌、丝状真菌以及少见的致病菌李斯特菌属、蜡样芽孢杆菌、卡他莫拉菌、弧菌属、隐球菌均具备较好的药敏检测能力； 4、包含革兰阳性菌、革兰阴性菌、酵母样真菌鉴定药敏复合板； 5、120孔板卡，多浓度包被，真实MIC值检测； 6、真菌包被抗生素药物为10种，10-14个浓度梯度，含阿尼芬净、制霉菌素、泊沙康唑、伊曲康唑等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测； 7、全中文界面设计，支持报告模板的自定义； 8、支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配； 9、支持试验一键启动，智能匹配。 | 1 | 台 | 46 | 46
50 | 二氧化碳培养箱 | 主要功能或目标：用于为临床细菌、真菌等病原微生物提供恒温、恒湿、恒定二氧化碳浓度的无菌培养环境，适配慢病患者合并感染性并发症的病原微生物培养、分离鉴定及药敏前置培养工作，保障微生物菌株生长环境稳定、培养结果准确， 1、容积：≥170L ； 2、灭菌功能：90℃湿热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便； 3、产品配置高精度传感器，控温精确； 4、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 5、产品可叠放、可选左或右开门 ； | 1 | 台 | 4 | 4
51 | 生化培养箱 | 主要功能或目标：用于实验室为各类病原微生物、实验菌株提供恒温恒湿的专属培养环境，适配慢病患者合并感染性并发症的微生物培养、助力慢病病情研判、风险预警与干预疗效评估； 1、温度范围0-100℃； 2、有效容积≥150L； 3、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外； 4、产品结构为立式箱体； | 1 | 台 | 4 | 4
52 | 霉菌培养箱 | 主要功能或目标：用于实验室为各类霉菌、真菌等病原微生物提供恒温恒湿的专属培养环境，适配慢病患者合并真菌感染性并发症的微生物培养、菌落增殖、菌种鉴定及前置实验培育工作， 1、加热功率10W； 2、温度范围2-50℃； 3、有效容积≥150L； 4、具备完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池低电量报警、开门延时报警，同时具备断电记忆功能，保障设备安全稳定运行； | 1 | 台 | 3 | 3
53 | 厌氧培养箱 | 主要功能或目标：用于实验室完成各类厌氧致病菌的无氧培养、活化、分离与扩增工作，通过营造稳定的无氧恒温培养环境，满足临床厌氧微生物检测、耐药分析、感染溯源等实验需求，适用于慢病患者合并深部厌氧菌感染、创口感染、腹腔感染等并发症的辅助检验，有效提升厌氧菌检出准确率，为临床感染诊断、对症用药及病情预后评估提供可靠的实验依据； 1、厌氧状态形成时间（操作室）≤70min(抽气充气置换)； 2、厌氧环境维持时间(操作室）≥ 12h（操作室在停止补充微量混合气体）； | 1 | 台 | 5 | 5
54 | 电热恒温培养箱 | 主要功能或目标：用于实验室常规微生物恒温培养、样本孵育、菌种复苏与保存工作，依托精准电热控温系统提供稳定恒定的培养温度，可满足普通细菌、微生物菌落生长及各类生化孵育实验需求，适用于慢病相关感染样本筛查、常规微生物检验及实验预处理工作，保障实验孵育条件稳定、实验结果真实有效，为临床辅助诊断、样本筛查及实验研究提供可靠支撑，符合实验室日常检验及质量管控标准。 1、有效容积：≥150 2、温控范围：2-48℃每度可调可控 3、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 4、产品结构为立式箱体。 | 2 | 台 | 2 | 4
55 | 高压蒸汽灭菌器 | 主要功能或目标：用于对检验耗材、玻璃器皿、实验器具、污染样本废弃物等进行高温高压蒸汽灭菌处理，有效消除实验交叉污染风险，为各类微生物检测、生化实验、慢病相关检验工作提供安全可靠的实验基础。 1、设计压力：0.28Mpa； 2、设计温度：150℃ ； 3、容积：≥80L ； 4、灭菌时间范围：0～999分钟； 5、灭菌温度选择：105～136℃； 6、温度显示精度：±0.1℃； | 4 | 台 | 8 | 32
56 | 核酸提取仪 | 主要功能或目标：用于对血液、体液、病原微生物等临床样本进行自动化核酸提取、纯化与富集处理，可高效获取高纯度核酸样本，有效提升核酸提取效率与纯度稳定性，为慢病合并感染性疾病精准检测、早期筛查及临床诊疗研判提供精准的前期样本处理保障。 1、样本通量：96 个； 2、处理体积：20-1000ul； 3、处理时间： ≥11min； 4、低温保存功能：洗脱后可低温保存，冷藏温度4℃； 5、安全门设计：仪器在打开安全门的情况下暂停工作，避免因操作人员误操作开门导致人员受伤或影响提取结果； 6、内置风道：风道内置，可避免交叉污染，11级 HEPA 过滤网，防止交叉污染。 | 1 | 台 | 9 | 9
57 | 超净工作站 | 主要功能或目标：通过高效过滤系统形成局部百级洁净操作环境，有效隔绝空气中尘埃、杂菌与气溶胶污染，保障实验操作全程无菌、样本不受交叉干扰，为精密实验提供洁净、安全、稳定的操作条件，保障实验数据真实准确，满足实验室生物安全管理与无菌实验质量控制标准。 1、前窗玻璃最大开口高度：400mm； 2、工作台到地面高度：750mm； 3、工作区台面选用优质不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 4、控制面板采用轻触式开关，易于操作； 5、洁净台前视窗是采用钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，具有防脱落设计，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； | 1 | 台 | 1.85 | 1.85
58 | 旋涡混合器 | 主要功能或目标：用于各类血清、体液、试剂及样本的快速振荡混匀处理，可实现样本、试剂的充分融合混匀，消除液体分层、沉淀不均等问题，适用于各类实验操作，保证每份样本反应体系均匀一致； 1、转速：100-3000rpm 2、显示屏：LCD 3、采用直流无刷电机，高稳定性，免维护； 4、稳固的底座设计和吸盘脚，确保设备在运行中不移位，保障安全； | 2 | 台 | 0.5 | 1
59 | 生物安全运输箱 | 主要功能或目标：用于各类临床生物样本、血清标本、病原检测样本的密闭、恒温、安全转运工作，具备防渗漏、防破损、恒温保藏及抗压防护性能， 1、不受航空限制 ，可航空运输 ； 2、符合冷链运输与储藏疫苗基本要求； | 3 | 台 | 0.2 | 0.6
60 | 低温冰箱 | 主要功能或目标：用于各类生物样本、残留检测标本、标准品、特异性试剂等物资的长期低温冷冻保存，可提供稳定的低温储存环境， 1、温度范围-10°C～-30°C可调节； 2、控制温度精度0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； 4、容积≥290L，温度-10~-30℃； | 4 | 台 | 2 | 8
61 | 紫外消毒车 | 主要功能或目标：用于工作区域、操作台、设备表面及公共区域的移动式紫外线消杀作业，可高效杀灭环境空气中及物体表面附着的细菌、真菌、病毒等病原微生物，适配日常消杀、实验前后环境灭菌、区域终末消毒等工作； 1、灯管数量2支； 2、灯管功率30W*2，静态适用面积≥30m3； 3、机械定时0-120分钟； | 20 | 辆 | 0.1 | 2
62 | 水浴锅 | 主要功能或目标：用于各类生化试剂预热、样本恒温解冻、血清反应孵育、实验加热辅助处理等工作，设备可提供均匀、稳定的恒温水环境，保证样本及试剂受热均衡，避免温度波动影响实验反应效果，适用于慢病相关生化检测、免疫试验、样本前处理等常规实验操作， 1、实用容积：≥20L； 2、温度范围：室温+5~100°C； 3、最高可达100℃，噪音低，寿命长，耐腐蚀性强； 4、微处理器控制快速加热，并在达到目标温度之后保持恒温，过温保护功能； | 1 | 台 | 0.8 | 0.8
63 | 血液冷藏箱 | 主要功能或目标：用于全血、血浆、血清等血液标本的专用恒温冷藏储存与转运保管，针对血液样本特性提供精准稳定的低温存储环境，可有效维持血液样本理化性质稳定，防止样本溶血、变质、活性流失。 1、箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C； 2、高清液晶触摸大屏显示，方便观察数字显示箱内温度，可以查询工作状态； 3、容积≥270L，温度4±1℃； 4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警； | 2 | 台 | 5 | 10
64 | 洗眼器 | 主要功能或目标：主要针对实验操作过程中酸碱试剂、腐蚀性药液、微生物污染物、粉尘等异物意外溅入眼部、面部时进行紧急冲洗稀释，可快速清除眼部及面部残留有害物质， 1、配备冲淋器：拉下拉杆，冲淋水1秒钟内从喷淋盆喷出； 2、冲淋盆：不锈钢材质，距离地面 ≥1500mm 的高度，完全符合美标对洗眼器冲洗范围的要求； | 3 | 台 | 0.2 | 0.6
65 | 空气消毒机 | 主要功能或目标：用于日常室内空气净化与持续消毒除菌，可有效过滤并杀灭空气中悬浮的细菌、真菌、微生物气溶胶、粉尘及有害颗粒物，持续改善实验室空气质量，降低因空气传播引发的样本交叉污染、维持稳定安全的实验操作环境，满足实验室生物安全防控、院感管理及常态化洁净运维的工作要求。 1、外形：移动式； 2、消毒方法：紫外线； 3、最大适用体积≤60 m3； 4、紫外线灯管寿命≥5000小时； | 20 | 台 | 0.6 | 12
66 | 低速离心机 | 主要功能或目标：用于各类临床样本的低速离心分离处理，主要适配血液、血清、体液、尿液等常规样本的分层、沉淀、杂质分离工作，可温和、稳定地完成样本离心提纯，有效分离样本上清液与底层沉淀物； 1、最高转速≥5000r/min； 2、控速精度：±10 r/min； 3、感应电动自吸门锁，将门盖轻轻合上，无需用力下压，门盖会自动锁紧； 4、具备有预制冷功能，方便快捷； 5、可查看仪器运行次数，累计运行时间及门锁次数，可通过运行日志按键，查看仪器具体运行数据； | 2 | 台 | 8 | 16